## Sheet1
NO. | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 品牌要求 | 技术参数 | 材质 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证名称 | 注册证号 | 省标价格 | 产品说明 | 备注
1 | 危险品柜 | 台 | 1 | 860*860*1650 | 国产一线品牌 | 1 整体结构为1.2mm的镀锌钢板双层焊接而成，柜体厚度40mm，内部填充38mm后的防火隔热材料，有效隔绝温度传导（箱体在1000C°30分钟后内部温度可以保持在100C°）。 2 配备可以上下移动的可调整防漏液层板，调整间距为6CM。 3 底部配有50mm的防漏液槽，防止液体意外流出，提升防火的有效性，安全系数更高。 4 柜体所有面都喷涂环氧树脂粉末（70µm-90µm），进行220 C°烘烤。耐腐蚀更好，双层防腐使用年限更久（最少5年） 5 两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。 6 柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 7 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。 8 柜体表面有专业规范的警示标识。
2 | 不锈钢通风标本柜 | 台 | 1 | W800*D600*H2000mm | 国产一线品牌 | 1、材质：整体采用 1.2mm 304#优质耐酸碱不锈钢板，数控折压，便于清洗， 6mm 厚磨砂玻璃门，防凝效果好，四周密封，能有效防止有害气体溢出。 2、层板：内有可调架板（架板孔φ10 ㎜），承载强度大、使大小不同 标本存放轻松、方便、清理方便；下有接水活动水槽，可随时抽出倒水 3、排风管道：上排风管道直径为 250mm，上有排风管道与主风道相连， 有效地清除有毒、有害气体； 4、可选配低噪音离心风机。
3 | 无菌检测隔离器 | 台 | 1 | 长2.3米，厚1.25米，重1.7吨。 | 国产一线品牌 | 1.内腔采用层流(紊流)送风，空气流形经专业设计，保证净化级别; 2.实时监测内腔压力、温度、风速，并自动控制和调节; 3.可集成LOG灭菌程序，微生物的杀灭率可达到6个对数等级(Log6)以上; 4.隔离器密闭等级严格按照IS014644-2标准进行测试: 5.废弃物可通过RTP、a β阀立即从工作区域内快速传出，确保隔离器内部环境清洁(选配) ; 6. PLC控制，触摸屏操作，关键操作互锁控制，有效防止误操作; 7.关键参数实时监控，存储数据、图表方便导出、打印; 8.可根据需要集成尘埃粒子在线检测系统、浮游菌在线取样系统和过氧化氢浓度在线检测系统; 9.可配备在线手套检漏仪; 10.该产品可根据客户需要进行定制。
4 | 手动单道可调移液器 | 把 | 3 | 量程：0.5-5ml | 进口/国产一线品牌 | 1、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 2、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 3、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 4、单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁通道数字标识，确保同一方向移液 5、移液量为0.5-5ml。
5 | 洗眼器 | 个 | 2 | / | 国产一线品牌 | 1.材质 :不锈钢 2.喷头出水量 :120L/min 3.抗腐蚀类型 :抗腐蚀型