皮肤科超皮秒激光治疗系统技术参数

- 数量：1套

- 技术参数

- 1.设备应符合医疗器械行业质量管理体系ISO13485标准，具有NMPA认证；

- 2.激光激发介质采用Nd：YAG激光；

- 3.该设备应符合质量管理体系ISO9001标准；

- 4.输出激光波长至少具有1064nm或532nm；

- 5.激光脉冲持续时间采用超短脉冲设计，脉冲脉宽≤300ps；

- 6.单脉冲激光最大输出能量≤400mJ；

- 7.激光输出能量不稳定度≤10%；

- 8.激光输出复现性≤10%；

- 9.激光输出的峰值功率≤1.4GW；

- 10.激光光斑直径可调，最大光斑直径≥10mm,可调范围不小于2mm～10mm；

- 11.光斑直径调节旋钮设置在激光输出手柄上，便于动态调节光斑大小；

- 12.光斑直径和能量密度独立设计，调节时互不影响；

- 13.治疗激光触发后的输出频率可调，可调范围1~10HZ，步进1HZ；

- 14.脉冲模式:单脉冲和重复脉冲双模式

- 15.瞄准光波长：635nm~655nm；

- 16.瞄准光输出功率≤2~5mW；

- 17.脚踏开关线缆接头具有锁紧装置和保护套设计，避免移动时造成线缆拉脱；

- 18.电击防护等级：BF型

- 19.具备嵌入式设计的水循环冷却系统，当冷却系统发生故障时，激光电源可自动切断；

- 20.开机预热时间 ≤1分钟；

- 21.激光输出系统采用≥6关节导光臂设计，无传输光纤等耗材；

- 22.系统配置有≥11英寸内嵌式彩色触摸屏；

- 23.屏幕显示水温、水流速度以确保设备稳定工作。

- 24.使用寿命≥1000万发或十年以上，达到最大寿命时不锁（提供原厂证明文件）。

- 三、设备质保期≥3年