半导体激光治疗仪技术参数

- 激光类型：医用半导体激光器

- 工作激光波长：808nm±10nm，975nm±10nm，1064nm±20nm（提供有资质第三方机构出具的检验报告复印件）

- 最大持续输出功率：单波长15W，组合输出30W，步进调节0.1W（提供有资质第三方机构出具的检验报告复印件）

- 输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，连续模式，重复脉冲模式，单脉冲输出，单脉冲串输出（提供有资质第三方机构出具的检验报告复印件）

- 激光脉冲频率：1-10000Hz

- 操作方式：≥10.1英寸1080P高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，触摸液晶屏进行各种参数、模式和状态的选择和设置

- 保护系统：≥4种保护系统，比如：钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出，出光前及出光时声音提示

- 占空比：10%-90%，或者必须是三类医疗器械

- 手柄光纤长度：＞2m

- 指 示 光：激光二极管650nm（±10nm）≤5mW，亮度可调

- 定时功能：0—99min，可调

- 端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口

- 激光防护眼镜输出波长光密度：≥4    可光见透射比≥30%

- 冷却方式：风冷

- 激光类别：4类激光

- 电源输入：220V，5A，50Hz

- 安全分类：Ⅰ类B型

- 配置要求：

18.1 主机1台、 主机箱1台、 手柄1把、 安全联锁1个、 钥匙开关2个、 支架1个 、激光防护眼镜2个

18.2 具有可选配升级的治疗手柄套装：套装内含有不同规格/功能的治疗手柄≥5个

18.3维修、配件优惠，维修期间提供备用机，保修期3年。