呼吸机招标参数
一、技术参数

电动电控型呼吸机   

呼吸模式：包括有创通气和无创通气，V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、HFNC等

▲适用于成人、儿童患者通气

▲具有HFNC高流量氧疗模式
吸气时间：0.2～9s

潮气量：20～2000ml

呼吸频率：1～80 bpm

呼气末正压：0～35cmH2O

氧浓度：21%～100%

吸呼比：4：1~1：10

吸气压力：5～60cmH2O

触发方式：流量触发 、压力触发

流量触发 :  1～20L/min

压力触发 -20cmH2O～0 cmH2O

呼气触发灵敏度：5%～80%

窒息时间：10～60 s

压力上升时间：0-2s

压力支持：0～60cmH2O

吸气暂停：OFF，5%～60%

高流量吸氧流速：2～80 L/min 

最大峰流速：≥100L/min
二、监测功能：

1.▲显示屏：≥12英寸彩色液晶触摸屏

2.波形图：P-T , V-T , F-T波形，同屏可显示≥3道波形

3.环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图

4.监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，且可根据用户需要任意切换

5.监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、I/E比、氧浓度等

6.呼吸力学监测：NIF、顺应性、吸气阻力、呼气阻力、内源性PEEP、呼吸功等
三、其他功能和性能

标配肺复张功能

具有气管插管补偿、管路顺应性补偿

具有历史回顾功能，可查看历史肺复张、历史脱机信息等
手动呼吸、吸气保持、呼气保持

具有智能化的吸痰功能

具有同步雾化功能

数据管理：网络端口免费开放支持数据导出
具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性

具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全

▲内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池单块工作时间≥90 min
▲标配费雪派克湿化器
提供可移动台车，便于安装拆卸

整机保修≥3年

