- 生物反馈刺激仪招标参数

- 1、设备便携方便床旁治疗使用，至少单机一拖八，独立输出，支持多人多部位同时治疗；

- 2、具备病员管理、方案管理、训练记录保存、治疗过程全程追溯等功能；

- 3、内置方案多种可选，具备膈肌起搏功能和吞咽治疗功能；

- 4、同时满足低频、中频治疗频段，适用更多的治疗场景；

- 5、脉冲波形：支持双相对称方波、单相方波等两种以上的基础波形；

- 6、调制波形：支持梯形波、方波、三角波等可调制波形，对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；

- 7、中频调制频率：1～150Hz范围内连续可调；

- 8、脉冲宽度50μs ~500μs范围内可调；

- 9、最大输出电流：0mA～60mA范围内连续可调；

- 10、脉冲周期根据不同治疗需求可调，脉冲周期=上升时间+维持时间+下降时间+休息时间;上升时间：0s～5s可调；下降时间：0s～5s可调；维持时间：0s～20s可调；休息时间：0s～20s可调；

- 11、治疗时间1～99min范围内连续可调；

- 12、支持同步/异步输出，满足不同治疗需求；

- 13、连续工作时间应不少于4h；

- 14、具有电极防脱落提示，保证治疗的安全性；

- 15、具有防误触功能，防止误触，精准输出；

- 16、质保期≥3年