- 网络心电图机及心电管理系统招标技术参数

- 心电图机技术参数：

- 功能要求：

- 一体式设计，即可联网双向传输数据，也可单机使用。

- 支持门诊、急诊、ICU、病房、体检中心、外出义诊等多场景使用，具备快速切换模式功能。

- 支持成人、儿童、新生儿模式，自动识别导联脱落并报警。

- 采集性能：

- 采样率：≥1000Hz/通道，分辨率＞24位。

- 共模抑制比：≥120dB，抗电刀干扰能力符合手术室使用标准。

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

- 智能滤波：自适应工频滤波（50/60Hz可调）、肌电滤波、基线漂移校正，支持手动调节滤波参数。

- 分析功能：自动分析诊断(心律失常、ST-T改变、QT间期、心电轴、起搏信号识别等)。

- 算法标准：符合AHA/ACC/ESC指南，分析速度小于10秒完成全导联分析。

- 网络与数据管理

- 网络互联：

-传输协议：支持DICOM3.0、HL7，兼容医院HIS/EMR/PACS系统，提供标准API接口。

-实时传输:心电波形实时上传医院信息系统（延迟≤1秒）。

- 数据安全与存储：

-内置存储器：16GB内存，存储病历不小于100000例（10秒静态心电）或20000例（60秒静态心电）

-外部扩展：支持外接U盘扩展存储空间，支持TF卡存储。

-加密传输：符合《网络安全法》要求，支持AES-256加密及SSL/TLS协议。

-权限管理：多级用户权限(医生、护士、管理员)，操作日志可追溯。

-信息兼容：免费开放接口，可支持其他品牌心电管理系统。

- 硬件配置：

- 显示屏：≥10英寸，支持全屏多点触控，分辨率≥1920×1080。

- 电池：内置可充电电池，可正常工作时间≥8小时。

- 移动设计：标配推车（带减震轮）。

- 可选配内置热敏式点阵打印机,热敏打印宽度210mm。

- 售后服务

- 整机质保≥5年，消耗性配件保修时间公司自报。

- 7×24小时响应。

- 心电管理系统技术参数：

- 平台系统

- 免费开放端口，能够与医院现有的信息系统（如HIS、PACS、EMR、体检、CA、集成平台等）进行对接和数据双向通讯，共享患者信息，为医院网络个各信息系统提供需要的电生理报告数据，支持多种对接方式，至少包括：视图、表、存储过程、Webservice、API、DICOM、HL7等。

- 为实现数据的应用拓展和二次利用，软件可输出DAT、JPG、FDA-XML、DICOM、PDF、BMP、WORD、SCP等格式的数据文件，供其他医疗软件分析。

- 系统支持历史消息查看、查询，便于信息追溯。

- 系统具备时间同步管理机制，支持一体化设备、客户端与服务器自动保持时间同步，并提供时间管理二次判别进行双重保障。

- 心电网络系统与心电图机同份病例打印出来的热敏报告波形应保持一致。

- 系统支持对数据库的备份还原。具备三层数据库保护机制：主服务器、备份服务器、本机数据库二层数据包含机制，确保电生理网络不会因为系统意外或网络故障而停止工作。

- 系统具备可持续优化的分析算法和深度学习模块

- 系统具备房颤自动分析算法和深度学习模块

- 免费开放接口，可接入医院现有品牌心电图机。

- 目前院方对标电子病历五级标准，需具备同EMR电子病历标准要求对电生理数据进行结构化存储，满足院方评审要求；

- 目前院方对标互联互通四甲标准，需具备互联互通成熟度测评、信息化建设、智慧医院等数据标准化，实现区域医疗数据共享交互，满足院方评审要求

- 后续相关开发需求与功能性问题解决，需快速响应，及时处理。

- 网络安全

- 系统具备完善的安全管理策略，权限管理功能包含重要操作权限设置，角色权限自定义。

- 系统支持多种加密传输方式 ，包含HTTPS、SFTP等。

- 系统提供界面可视化的安全设置，包括连续登陆失败锁定、在线时效、长时间无操作自动退出软件等，保护账户安全性。

- 支持患者敏感隐私信息管理，严密保护患者隐私信息。

- 支持院内有线网和无线，其中无线协议需支持wifi7；

- 数据采集与分析

- 系统支持多种静态心电设备采集类型，至少包括节律心电、心率变异、心电向量、晚电位、药物试验及同步九导、十二导、十五导、十六导、十八导等。

- 系统支持使用标准12导心电设备生成18导数据，至少包括合并、续检、推算等方式。

- 系统支持起搏分析，并显著标识起搏信号。

- 系统具备自动预诊断及高级功能分析自动预诊断。

- 系统具备记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、附带常用符号小键盘等快捷录入方法。

- 系统提供心电常用诊断模板、心电常用诊断术语、诊断术语库可自定义修改等应用。

- 支持公共术语库模板和个人术语库模板自定义维护

- 系统支持：危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能。

- 系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急，可推送危急信息至临床提醒关注。

- 支持危急值接收以及接收超时提醒。

- 系统具备统计分析模块，可以分别查看科室、医生、设备的检查量、诊断量等数据。

- 系统统计分析模块可以根据检查时段、诊断时段等类型进行工作量统计。