**血液透析滤过机招标技术参数**

 一、功能要求  

1.显示屏  

   - 屏幕尺寸：≥12英寸彩色液晶触摸屏，支持中/英文界面。  

   - 实时显示治疗参数、曲线及报警信息，具备操作引导和辅助提示功能。  

2. 治疗模式  

   - 基础模式：血液透析（HD）、单纯超滤（UF）、在线血液透析滤过（HDF）、在线血液滤过（HF）、序贯透析。  

   - 扩展模式（标配）：高效透析、超纯透析、双针透析。  

透析液配置 

   - 预设多种标准透析液配制比例，可自设比例，适应各种品牌浓缩液。
支持碳酸盐/醋酸盐透析液，兼容干粉（标配碳酸氢盐干粉接口）。  

   - 透析液流量：300-700 mL/min（连续可调）。  

   - 透析液温度：33-39℃，具备超温保护功能。  

   - 电导率范围：12.8-15.7mS/cm（精度±0.1 mS/cm）。  

4. 超滤系统 

   - 超滤率：0，0-4000mL/h（精度±1%或±30 mL/h）。  

   - 超滤控制：容量平衡系统（双腔室或复式泵），支持零超滤及个体化超滤曲线。  

5. 置换液系统  

   - 联机自产置换液，流量范围：0，30-600 mL/min。  

   - HDF模式下可自动调节置换液速率（标配）。  

6. 消毒程序 

   - 支持化学消毒（次氯酸钠、过氧乙酸）、热消毒（≥85℃）、脱钙（柠檬酸）及组合消毒模式。  

   - 热化学消毒时间≤40分钟，具备消毒液残留检测及强制冲洗功能。  

7. 血路系统※
   - 血流量范围：50-600 mL/min（精度±10 mL/min）。  

   - 肝素泵：0-9.9 mL/h，支持多种注射器尺寸，可设定停泵时间及累积量显示。  

8. 压力监测※
   - 动脉压范围：-300～+300 mmHg（精度±5 mmHg）。  

   - 静脉压范围：-100～+500 mmHg（精度±5 mmHg）。  

   - 跨膜压（TMP）范围：-100～+500mmHg（精度±5 mmHg）。  

9. 安全监测※
   - 空气检测：超声波，灵敏度可检测＞0.02 mL气泡。  

   - 漏血检测：光学检测，灵敏度可检测≤0.35 mL/min（HCT 32%）。  

   - 漏液传感器：实时监测液路泄漏。  

   - 管路监测：自动报警管路扭结、凝血及液面异常（标配静脉壶液面电动调整）。  

10. 电源与应急※  

   - 电源：AC 220V±10%，50Hz，内置不间断电源（断电后维持治疗≥15分钟）。  

11. 个性化治疗※  

   - 支持可调钠程序、超滤曲线（≥6条可存储及修改）。  

   - 具备血流量与透析液流量联动调节功能。  

12. 具备实时监测※
   - 尿素清除率监测：标配在线KT/V值、尿素清除率（K值）实时计算及图形显示。  

   - 血容量监测：预防低血压（BVM）。  

 - 在线血压监测组件（BPM）。
   - 血温监测。

13. 网络与数据管理※  

   - 标配数字化接口免费开放（如患者卡读卡器、在线通讯组件），支持治疗数据存储及传输（可支持对接医院现有东华管理系统）。  

14. 自检与报警※  

   - 开机自动检测血路、液路及传感器，声光报警（多颜色指示灯）。  

   - 全中文报警提示，含原因及解决方案。  

15. 预冲与回血※ 

   - 自动预冲功能，预冲废液在线排放（无需废液袋）。  

   - 回血时血流量流量自动调整为100 mL/min。  

服务要求※

- 具备医疗器械注册证。  

    - 主机质保五年（包含配件）。 
