灌注吸引平台设备技术要求

- 一、需求数量：1套

二、技术要求

- 1、平台拥有四种模式：生理灌注模式，负压吸引模式，手动模式，灌注吸引自动模式；
2、灌注流量应在范围内可调；
3、灌注流量误差应不超过设置值的±10%；

- 4.具有腔内液体实时相对压力监测；压力监控宽度≥360mmHg；压力测量的分辨率值应≤±2mmHg；压力测量误差≤±2mmHg；
5.警戒压力设定范围为0mmHg~40mmHg；报警误差应不超过±2mmHg；
6、具有腔内压力过压保护报警系统；
7、灌注吸引自动模式可以根据腔内液体压力值自动调节负压泵，从而维持腔内液体压力设定的安全范围内；
8、腔内压力设定范围为-20mmHg~20mmHg；
9、负压吸引模式下平台实时监测收集容器内的气体负压并将实时吸引负压值显示屏上显示；
10、在灌注吸引自动模式下当液体压力平均值大于"警戒压力设定"值，则发出声光报警信号，同时停止负压泵和蠕动泵工作。

- 11、质保期≥5年