人工智能四诊仪招标技术参数

- 总体要求
1、以中医诊断学为理论依据，通过采集人体舌、面图像、脉象以及中医问诊、体质辨识进行自动分析，生成直观视图与中医健康数据报告，为中医诊断提供可靠的辨证参考依据，提高诊疗效率。

- 2、组成：由舌面采集模块、脉象采集控制模块以及舌面脉信息采集配套分析软件组成。

- 3、保修期：整机质保≥5年，易损耗材除外。
二、舌面望诊
1、使用LED光源，每次使用前后可通过紫外线进行清洁消毒。
2、照度：光源照度1000lx～8000lx，额定工作条件下照度允许偏差±10%。
3、相关色温：相关色温应在4500K～7000K范围内。
4、显色指数：显色指数应大于85。
5、辐射照度：在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度≤350W/m²。
6、紫外消毒：具备使用前后紫外线消毒功能；在200nm～400nm光谱范围内，有效紫外辐射照度≤0.008W/m²。
7、分辨率：分辨率≥5 lp/mm。

- 8、各色在 CIELAB 色空间的色差 ΔEab*≤20，相对畸变≤±5%
9、舌面输出结果：支持舌象检测结果输出，苔色(苔白、苔黄、灰黑)，舌色(舌淡白、舌淡红、舌红、舌绛红、舌淡暗)，面色(正常、红、白、黑、黄、青)，唇色(淡白、淡红、红、暗红、紫)。
三、脉象切诊
1、在寸、关、尺三个部位，采集不同压力段的脉象波形，对脉图的各项参数自动分析，可得出沉浮虚实迟数等多种脉象。
2、外加力学的准确性：显示范围0～300g，显示值的最大允许误差为±15%。
3、脉压准确性：脉压采集范围0～300g，显示值的最大允许误差为±10%。
4、脉率准确性：脉率显示范围40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。
5、切脉压力设置：可设置浮、中、沉三种取脉压力，自动加压取脉并描绘实时脉图。
四、中医问诊
1、体质辨识：软件可依据中华中医药学会《中医体质分类与判定》标准实现多种中医体质辨识，内置对应体质辨识调查问卷。
2、中医问诊：以调查问卷的形式实现中医问诊评估检测。