- MR机器人导航经颅磁刺激仪招标参数

- 一、产品适用范围：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查及辅助治疗。

- 二、功能要求

- 1、系统支持全中文触摸屏，便于医生操作

- 2、刺激模式包括单脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激等

- 3、可通过DICOM协议读取数据和影像，对于核磁共振扫描的图像进行后处理，重建三维模型，生成目标治疗位置和目标点的位置。（提供相关证明材料）

- 4、具有立体定位功能：多维度人脸识别，通过自动点云扫描匹配，多点同时校准。

- 5、配备标准头模：方便治疗师快捷地找到治疗靶点，支持手动自定义刺激靶点，支持一键直达。

- 6、线圈具备随动定位系统：治疗过程中，刺激线圈具备跟随头部运动的功能，保证治疗效果。（提供相关证明材料）

- 7、支持自动刺激靶点定位，驱动随动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置。（提供相关证明材料）

- 8、线圈贴合预警功能：保证刺激线圈实时贴近刺激部位，刺激线圈离开刺激部位会有报警提示。

- 9、具有重复定位功能：通过保存刺激线圈位置信息，线圈可自动移动至上次保存的位置功能，保证患者首次治疗和二次治疗的定位准确无误。（提供检验报告证明）

- 10、具有大脑靶点和头皮刺激点交互功能：自动计算线圈目标位置和姿态，选择自动刺激靶点定位，可驱动定位系统自动移动线圈到设定的靶点位置，导入MRI数据，重建个体化大脑3D头模，实现靶点治疗。(提供相关证明材料）

- 11、具有患者头模数据管理系统：在操作过程中，医生若对患者头部刺激部位进行靶点坐标调整，可以在不影响标准靶点的情况下保存修正靶点，患者再次治疗时可直接选择使用修正后位置无需重新调整。

- 12、支持将影像数据处理的结果自动生成报告，可自定义生成报告内容。

- 13、具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作

- 14、治疗过程能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测

- 15、内置多种专家方案，支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择

- 16、治疗界面具有大脑解剖定位图辅助定位

- 17、冷却系统冷却方式：液冷散热系统（厂家可自报）

- 18、冷却系统需保证设备24h持续工作

- 19、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出

- 20、冷却系统可实时显示刺激线圈温度，且具有温度保护系统。

- 21、设备使用寿命≥8年（厂家可自报）

- 22、设备主机质保期≥5年（易耗品/易损件明细及质保期自报）

（三）技术参数：

- 1、刺激频率：0.1～80Hz，允差：±5%（厂家可自报）。

- 2、刺激频率：0.01～100Hz可调，1Hz以下步长0.01Hz,1Hz以上步长1Hz（厂家可自报）

- 3、最大磁感应强度：≥6T（厂家可自报）。

- 4、脉冲上升时间：50μs ±10μs（厂家可自报）。

- 5、脉冲持续时间：320-360μs（厂家可自报）。

- 6、磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s（厂家可）。

- 7、刺激主机电容：支持≥2000万次脉冲输出。

- 8、MEP通道数：≥2通道。